## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 01 | 医疗设备名称 | 血液透析机
医疗设备需求 | 一、技术要求 1. 透析液配制为容积式配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤，具有血液透析、单超等治疗功能。 2.血泵的内径可调，可开展小儿透析并使用通用型透析管路和透析器等耗材。血泵自动导入血路管。 3.具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标配新型联机B粉接口操作简便，可行超纯透析。 4.清洗消毒程序：具有水/热/化学等多种消毒模式可供选择。消毒、除钙一次完成。其间无须人员连接消毒液，一键式操作，时间不超过30分钟完成。同时消毒透析液 A/B吸管。可使用市售消毒液也可使用专用消毒液。 5.内置不间断后备电源，保障断电后血泵及血液监测部分正常工作 。 6.可实现软硬件升级，完全的水电路上下分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。 7.密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，治疗时进行压力密闭平衡测试。 8.具有漏血检测功能采用为红光+绿光双重监测。 9.具备血路空气探测功能。光学探测和超声波气泡检测系统，双重检测功能保证安全。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。