## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 02 | 医疗设备名称 | 血液透析滤过机
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.具有多种治疗功能：血液透析，血液滤过，血液透析滤过，可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗。 2.采用密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，治疗期间可进行水路压力密闭平衡测试，检查水路系统密闭性，保证超滤精度和治疗安全。即使在高通量透析时也能保障容量控制平衡安全性。 3.定容式透析液配比程序，保证透析液成分的精确性。 4.清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒、除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒。 5.标配在线血压监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录，数据可在屏幕显示。 6.有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。 7.标配在线 Kt/V检测功能。 8.HDF治疗中可自动置换液调节功能和紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量。 9.具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，应触发声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。