## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 05 | 医疗设备名称 | 除颤仪
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.具备生理报警和技术报警功能，配置独立报警指示灯区分两类报警。 2.支持 AED 除颤功能，电击能量范围 100J～360J。 3.电池供电时，充电至 200J＜3s，充电至 360J＜7s。 4.体外除颤阻抗范围 20～250Ω，体内除颤阻抗范围 15～250Ω。 5.除颤完成后心电基线恢复时间≤2.5s。 6.支持 3/5/6/12 导联心电监测，可输出 12 导联心电静息报告。 7.心电扫描速度可选：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 8.标配血氧、无创血压监测，具备无创起搏功能。 9.可存储趋势数据、血压记录、操作事件，支持 U 盘导出数据至 PC 端。 10.具备用户事件标注功能；屏幕高对比度显示，适合户外环境查看。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。