## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 07 | 医疗设备名称 | 心电图机
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.支持中英文输入操作，配备导联状态示意、电极反转提示与心电信号质量检测功能。 2.支持多种标准心电导联顺序，具备自动、手动、节律、RR 多种报告模式及多类型采样模式。 3.心电采集精度可靠，A/D 转换位数 24 位，基础心率测量范围 30~350bpm。 4.设备抗干扰性能优异，共模抑制比≥140dB，输入阻抗≥100MΩ，耐极化电压≥±970mV。 5.具备完善多级滤波功能，支持漂移、低通、肌电、交流多档位滤波切换，适配不同检测场景。 6.支持多档位增益灵敏度调节与多档走纸速度切换，满足临床不同记录精度需求。 7.设备具备大容量本地病历存储，支持外接存储扩展，自带病历模糊检索功能。 8.支持有线网络传输，兼容多种通用医疗传输协议与文件输出格式，具备自动待机、定时关机节能功能。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。