## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 09 | 医疗设备名称 | 血气生化分析仪
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.可检测参数包含 pH、PCO₂、PO₂、K、Na、Cl、Ca、Hct、Lac、Glu；支持多项衍生指标计算，测量及计算项目不少于 42 项； 2.具备样品恒温预热功能，样品检测温度控制 37±0.2℃； 3.支持自动、手动，一点、两点多种定标方式； 4.兼容注射器、毛细管、安瓿瓶、试管多种样本容器进样测量； 5.样本分析速度快，进样完成至出具结果最短时间＜30 秒； 6.具备数据存储功能，可存储样本、定标、质控、操作事件记录，存储数据支持导出； 7.支持有线、无线网络连接，具备标准化通讯协议，可对接医院 LIS/HIS 系统； 8.设备工作环境温度：+12℃～+32℃，相对湿度≤85%；供电规格 100V-240V，50/60Hz。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。